## 中康2027财政市场调研（第二批）-发布版
中国康复研究中心2027年度财政项目拟采购医疗设备市场调研表
序 号 | 设备 名称 | 数量 (套) | 是否允许采购进口产品 | 基本配置需求 | 技术需求 | 质保期 要求 ≥(年) | 是否作为医疗器械管理
27 | 关节康复训练器（踝） | 2 | 否 | 单套配置： 1、踝关节康复训练器主机：1套 2、踝关节适配部件：1套 | 1、电机驱动。 2、自适应被动牵伸背屈角度：0～25°，牵伸跖屈角度：0～45°。 3、自适应牵伸速度1-5档可调。 4、末端持续牵伸保持时间≥60秒。 5、可以为不同使用者提供定制化的牵伸参数，包括牵伸角度、强度、速度、保持时间、训练时间等。 6、可根据使用者不同的个体情况(如关节僵硬度、关节活动范围等)，进行安全牵伸。 7、具备痉挛监测保护功能，设备可根据痉挛情况自动减速。 | 3 | 是
28 | 平衡测定与训练仪 | 1 | 否 | 1、主机：1台 2、图文工作站：1 套 3、平衡评定与训练分析系统软件：1套 4、43英寸液晶训练显示屏 1台 | 1、提供坐站一体化平衡检测与训练。 2、可同时采集及进行图形的显示，能够进行图形训练及多媒体训练。 3、包括坐位、双脚站立、左脚站立、右脚站立、坐站等姿势，每种姿势可进行睁眼、闭眼两种平衡状态的评估，每种姿势在评估结束后均可出具平衡状态评估报告，可以对评估内容进行回放,查看评估的动态趋势报告。 4、评估报告中需包含病人信息、重心轨迹图、多项有关人体平衡状态的技术指标。 5、通过情景互动模式进行身体平衡训练康复，可选择多种反馈游戏，分别设置治疗时间，难易程度。 6、输入阻抗≥20 M Ω , 共模抑制比≥110dB，采样精度≥ 12bit。 7、测量误差：≤±5%。 8、量程：臀位：≥100Kg ，脚位：≥400Kg | 3 | 是
29 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 否 | 1、治疗主机：1台 2、治疗手柄：1套 3、治疗头：6个 | 1、治疗压力：1Bar--6Bar任意可调。 2、冲击频率：1Hz-20Hz可调，步长≤0.5Hz。 3、具有单次冲击模式和连续冲击波模式， 4、治疗手柄及配置：标配有6mm、9mm、15mm(发散)、15mm（聚焦）、20mm、25mm六种规格治疗头。 5、脉宽：≤3.5μs@6bar。 6、最大能量密度≥0.4mJ/mm²，误差≤±20% 7、触摸屏≥15英寸，屏幕角度0--90°可调节 8、可自动检测手柄连接状态，具有未连接提示等功能 9、内置治疗前后VAS疼痛评估系统。 10、适应症：缓解钙化肌腱炎、腱鞘炎、筋膜疼痛综合征、特异性腰背疼痛病种引起的疼痛。 | 3 | 是
30 | 减重步态训练设备 | 1 | 否 | 1、机头：1套 2、嵌入式控制系统软件1套 3、减重吊衣绑带1套 4、吊架1套。 5、吊杆机构组件1套、 6、滑轨装置组件1套、 7、遥控装置1套 8、配电柜1套。 | 1、具备定点悬吊式和滑轨式天轨减重步态训练、移位步行训练相结合。 2、最大安全载荷≤200kg。 3、配有电机≥2组。 4、移位装置具有上下调节减重和水平移动功能，同时具有智能一键刹车锁定和分离驱动功能，装置机头可沿滑轨装置无障碍移动。 5、配备手控器，用于调节减重带的上升或下降和急停，并具有运行和反馈指示灯。 6、电动减重（减重带）升降行程≥2300mm，允差≤±5%。 7、采用全轨供电系统，滑轨装置内置纯铜低压供电条。 8、显示当前的称重重量等，和报警提示功能。 9、滑轨装置材质为高强度铝合金，单点极限受力≥500kg。 | 3 | 是
31 | 认知能力数字康复系统 | 1 | 否 | 1、教师管理终端1台。 2、儿童康复终端平板4台 | 1、基于ABA应用行为分析，涵盖2-14岁儿童发育里程碑关键认知技能，包括言语、语言理解、感知觉反应、数概念、学业转衔、社交技能、注意力等领域。 2、康复训练里程碑目标≥500个，游戏形式≥500种，不同难度的训练目标不低于15000个，训练素材数量≥100000种。 3、可定制儿童的专属康复干预训练计划。 4、系统内置基于大语言模型的AI社交对话引擎，通过AI动画角色与儿童在预设康复场景下进行实时语音对话，模拟真实社交互动情境。 5、家长可以通过手机接收提醒信息，包括评估报告、康复日报、月报等内容。 6、可以查看儿童的每日康复数据统计，包括时间分配情况、正确率、不同训练类型的统计、不同训练领域的统计、包括训练时长、正确率。 7、具有医疗器械注册证。 | 3 | 是
32 | 动态心电图系统 | 10 | 否 | 1、工作站：1套。 2、动态心电图记录器10个 3、12导心电导联线10条 4、储存卡10个 5、挂包10个 6、肩带10个 7、腰带10个 | 1、标准记录时长：≥24小时。 2、心电记录≥12导联。 3、采样率：≥32000点／s，存储采样率250-1000点／s可调，通过记录器参数设置；A/D精度：≥24bit，频率特性：0.05~240Hz；共模抑制比：≥2000dB。动态输入范围：±20mV；输入阻抗≥200MΩ。 4、支持AI自动分析＋人工校正，生成包含心率变异性、早搏数量、ST段变化等的详细报告。 5、捕捉阵发性心律失常：如早搏、房颤、心动过缓／过速、停搏等。 6、ST-T段动态变化与患者活动／症状同步分析。 7、记录不同状态（运动、休息、睡眠）下的心率、心律变化，综合评价心脏应对负荷的能力。 8、可监测起搏器感知与夺获功能。 | 3 | 是
33 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 是 | 主机 压缩空气软管 脚踏开关 推进器 专用推车 | 1、旋磨转速：0～200000r/min，具备高低速档位。 2、可实时显示磨头转速、工作压力、运行时间。 3、转速监测与异常保护功能，磨头失速、过载时可自动声光报警并启动安全保护。 4、兼容多种规格冠状动脉旋磨磨头，可满足临床不同血管病变处理需求。 5、具备手术计时、参数记录功能，可实现术中数据追溯。 6、具备一键待机/复位功能。 | 3 | 是
34 | 有创呼吸机 | 1 | 否 | 1、主机：1台 2、氧气软管（配接头）3M：1套 3、成人模拟肺：1个 4、湿化器：1个 5、雾化器：1个 6、一次性过滤器：1个 7、支撑臂：1个 8、电池：1个 9、台车：1台 | 1、电动电控，涡轮驱动。 2、通气模式：具备PRVC、双水平气道正压通气模式、自适应通气（以患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。 3、具备无创通气模式和高流速氧疗功能。 4、可自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间等。 5、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰； 6、具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。 7、具有待机功能并可设定病人理想体重或身高。 8、动态显示气道阻抗、肺顺应性、通气量变化。 9、具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1的测定。 10、环图≥3种，支持波形、环图、监测值同屏显示；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。 | 3 | 是
35 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 否 | 1、主机 2、独立显示屏幕 3、电极线 4、推车 5、一次性使用心电电极 6、理疗用体表电极 7、阴道电极、直肠电极 8、显示器支架 | 1、对患者表面肌电信号、压力信号进行采集、分析和生物反馈训练。 2、适用于：产后盆底功能康复治疗、压力性尿失禁、混合性尿失禁、便秘、盆腔器官脱垂、慢性盆腔炎、阴道松弛症的辅助治疗。 3、肌电采集测量范围：2-2500μV。 4、低频刺激强度：0-100mA。 5、低频刺激频率：1-1000Hz。 6、输出脉冲宽度：≥2000μs 7、中频刺激频率：≥2500Hz。 8、循环电刺激/脉管、平滑肌电刺激模式。 9、调制中频电刺激用于深度治疗。 10、.盆底肌功能评估。 | 3 | 是
36 | 磁刺激仪 | 1 | 否 | 1、主机 2、刺激线圈 3、座椅 4、压力控制盒 5、压力气垫 6、副屏显示器 | 1、适用范围：用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗。 2、具有标准、调频、调幅等脉冲输出模式。 3、具有被动磁刺激功能、Kegel训练、主被动结合触发磁刺激、多媒体生物反馈等治疗方案。 4、刺激深度：6-8cm。 5、输出脉冲重复频率：≥110Hz，允差≤±3%。 6、可实时监测线圈温度，刺激线圈温度≥40℃时，磁刺激仪自动停止输出。 7、脉冲上升时间：≤50μs±10μs；脉冲持续时间：≤340μs±20μs。 8、运动诱发电位检查模块采样率：≥100kHz。 9、分辨率：≤0.2μv。 10、运动诱发电位测量范围：0～10000μv。 11、可自动调整座椅角度，实现盆底和骶神经磁刺激治疗。 12、配置双显示屏。 | 3 | 是
20